五分类血液细胞分析仪 简要操作指南
[image: image8.png]




血细胞分析用试剂 使用说明书
前言

感谢您购买血细胞分析仪用试剂。
使用产品前，请仔细阅读本使用说明书的内容，以便正确使用该产品。
阅读后请妥善保存本使用说明书，以便需要时可以随时查阅。
邮政编码：518107                电话：+86 755 26008015
网址：www.dymind.com           传真：+86 755 26746162
联系方式（24小时服务热线）：400- 998-7276
制造商：深圳市帝迈生物技术有限公司

生产地址：广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路晔明模具工业园厂房B栋A区一、二、四楼
住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心B座10层
医疗器械生产备案凭证编号：粤深食药监械生产备20150076号
生产日期和失效日期：见产品标签。



LYC-1溶血剂

【产品名称】

血细胞分析用溶血剂

【包装规格】

产品型号：LYC-1

规格：50mL、100mL、200mL、500mL、1L、4L

【预期用途】

用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。

【检验原理】

本品通过溶解红细胞，释放红细胞中的血红蛋白。

【主要组成成分】

由十二烷基三甲基溴化铵、磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF卡为选配）组成。
【储存条件及有效期】

本品应在温度为2°C～30°C条件下储存，有效期为2年。

本品在15°C～30°C温度下使用时，开瓶后使用有效期为60天。
【适用仪器】

适用于深圳市帝迈生物技术有限公司生产的DF50、DF51、DF52、DF53、DF55、DF56血液细胞分析仪。
【使用方法】

将溶血剂恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管插到试剂瓶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书指导进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
装量：装量应不低于标称值。

吸收峰波长：溶血后吸收峰波长λmax应不超过546±10nm。

空白计数：WBC≤0.2×109/L、HGB≤1g/L。
pH值：2.20±0.20（25.0℃±1.0℃）。

准确性：WBC不超过±5.0%，HGB不超过±2.5%。

批间差：ΔpH ≤0.50，Δλmax ≤10nm。

【注意事项】

· 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。

· 请勿在有效期后使用。

· 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。

· 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。

· 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备20150320号
【说明书批准日期/生效日期及修改日期】
批准日期：2015年11月18日

生效日期：2015年11月18日

修改日期：2024年12月12日
LYC-2溶血剂

【产品名称】

血细胞分析用溶血剂

【包装规格】

产品型号：LYC-2

规格：100mL、200mL、500mL、1L、4L

【预期用途】

用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。

【检验原理】

本品通过溶解红细胞，维持白细胞的形态，从而实现白细胞分类计数。

【主要组成成分】

由十烷基三甲基氯化铵、甲酸-氢氧化钠缓冲液，RF卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。
【储存条件及有效期】

本品应在温度为2°C～30°C条件下储存，有效期为2年。

本品在15°C～30°C温度下使用时，开瓶后使用有效期为60天。
【适用仪器】

适用于深圳市帝迈生物技术有限公司生产的DF50、DF51、DF52、DF53、DF55、DF56血液细胞分析仪。
【使用方法】

将溶血剂恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管插到试剂瓶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书指导进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
装量：装量应不低于标称值。
空白计数：WBC≤0.2×109/L。
pH值：4.20±0.20（25.0℃±1.0℃）。

白细胞散点图：作用于正常人新鲜血后具备四个白细胞分类散点群，符合适用血液分析仪相应的白细胞分类散点群形状及散点图标志。

批间差：ΔpH ≤0.50。

【注意事项】

· 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。

· 请勿在有效期后使用。

· 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。

· 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。

· 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备20150320号
【说明书批准日期/生效日期及修改日期】
批准日期：2015年11月18日

生效日期：2015年11月18日

修改日期：2024年12月12日

DIL-C稀释液

【产品名称】

血细胞分析用稀释液

【包装规格】

产品型号：DIL-C

规格：10L、20L
【预期用途】

用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临床上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。

【检验原理】

不适用。

【主要组成成分】
由氯化钠、硫酸钠，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。
【储存条件及有效期】

本品应在温度为2°C～30°C条件下储存，有效期为2年。

本品在15°C～30°C温度下使用时，开瓶后使用有效期为60天。
【适用仪器】

适用于深圳市帝迈生物技术有限公司生产的DF50、DF51、DF52、DF53、DF55、DF56、DF5-CRP、DF1-CRP、DF3-CRP、DF50CRP、DF52CRP、DF53CRP血液细胞分析仪。
【使用方法】

将稀释液恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管垂直插入稀释液桶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。
【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
装量：装量应不低于标称值。

pH值：7.60±0.20（25.0℃±1.0℃）。

电导率：1600±50 mS/m。

渗透浓度：310±10 mOsm/kg。

粒子计数：粒子体积≥2.5fL，粒子计数≤2.5×105/L。

准确性：WBC不超过±5.0%，RBC不超过±2.5%，PLT不超过±8.0%,HGB不超过±2.5%, MCV不超过±3.0%。

批间差：ΔpH ≤0.40，电导率Δ (≤50 mS/m（或0.50 mS/cm），渗透浓度Δπ≤10 mOsm/kg。
【注意事项】

· 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。

· 请勿在有效期后使用。

· 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。

· 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。

· 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备20150319号

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】
批准日期：2015年11月18日

生效日期：2015年11月18日

修改日期：2024年12月12日
CLE-P清洁液
【产品名称】
清洁液
【包装规格】
产品型号：CLE-P
规格：50mL
【预期用途】
适用于帝迈公司生产的血液细胞分析仪，用于定期清洁仪器。
【检验原理】
本品是一种强碱性溶液，能有效地清除残余血液成分（沉积蛋白等）和其它影响血细胞计数的颗粒。
【主要组成成分】
表面活性剂、NaClO、NaOH，
【储存条件及有效期】
本品应在温度为2°C～30°C条件下储存，有效期为2年。
本品在15°C～30°C温度下使用时，开瓶后使用有效期为60天。

【适用仪器】
适用于帝迈公司生产的血液细胞分析仪。
【使用方法】
在需要使用清洁液的情况下，根据仪器提示，打开清洁液瓶盖，使采样针浸没入清洁液中，之后点击吸样键进行使用。详情请参照仪器使用说明书。
【产品性能指标】
外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

空白计数：WBC≤0.2×109/L、RBC≤0.02×1012/L、HGB≤1g/L、PLT≤10×109/L。
【注意事项】
· 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
· 请勿在有效期后使用。
· 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
· 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
· 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。


	版权

深圳市帝迈生物技术有限公司版权所有。本说明书及其包含的信息是深圳市帝迈生物技术有限公司（以下称帝迈公司）的专用保密信息，没有帝迈公司的书面许可，任何个人或组织不得全部或部分地进行重印、复制、修改、公布给他人或传播。

帝迈公司对本资料不做任何种类的保证，包括（但不限于）用于特定目的的商业性和合理性的隐含保证。帝迈公司已经采取措施，确保本文档资料的准确性。但是，帝迈公司对错误或遗漏不承担责任，并保留对任何产品进行改进以提高产品可靠性、功能或设计的权利。
	声明

本说明书可能未经预告而作适当修改。
深圳市帝迈生物技术有限公司对本使用说明书拥有最终解释权。在满足以下全部要求情况下，帝迈公司才认为应对产品的性能、可靠性和安全性负责，即：

· 已按照本使用说明书要求，由帝迈公司或指定的代理商培训的实验员、检验人员或医生操作；

· 有关的储运环境符合本使用说明书或标签的相关要求；

· 使用在指定的适用机型上。
	服务

免费服务范围：凡符合帝迈公司保修服务条例范围规定的产品。

收费服务范围：

· 凡超过试剂规定的有效期限；

· 即使在有效期内，由以下原因造成的：人为损坏；使用不当；储存环境超出试剂规定范围引起的试剂失效；不可抗拒的自然灾害；以及其他非产品本身所引起的故障。


	
	[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]upl|





[image: image6.png]



[image: image7.png]



查阅
使用说明书
体外诊断医疗器械
批号
有效期
医疗器械唯一标识
生产日期
温度极限



P/N: 65.02.0024A [AB]

[image: image8.png]