DF50CRP五分类血液细胞分析仪

技术白皮书

深圳市帝迈生物技术有限公司

    - 概述

DF50CRP五分类血液细胞分析仪，通过一管血可实现五分类血常规+CRP检测，操作便捷且更具临床价值。

DF50CRP整个检测系统主要由主机、主机软件系统以及配套检测试剂等组成。

    - 检测原理

- 白细胞分类：采用半导体激光(三角度)流式细胞技术,并结合细胞化学染色法，通过双通道实现白细胞五分类

- 红细胞和血小板计数：阻抗法

- HGB:比色法，无氰化物试剂

- CRP:胶乳增强免疫散射比浊法

    - 检测项目

血常规报告参数：25项，WBC、Lym#、Mon#、Neu%、Lym%、Mon%、Neu#、Eos#、Bas#、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCC、P-LCR

- 特定蛋白参数：包含常规CRP、Hs-CRP、全程CRP

- 研究参数：6项，包括ALY#、ALY%、LIC#、LIC%、NRBC#、NRBC%

    - 散点图：4个，包括1个三维散点图和3个二维散点图。

    - 直方图：3 个，包括 WBC 直方图、RBC 直方图、PLT 直方图。

    - 分析模式：包括 CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP。

    - 检测速度：60样本/小时。

    - 样本类型：支持静脉全血、末梢全血、预稀释血。

    - 样本用量：≤20μL(包含：静脉全血模式、末梢全血模式、末梢血预稀释模式)。

    - 冷藏功能：仪器主机具有试剂冷藏仓，支持特定蛋白抗体试剂冷藏存放，关机可继续保持制冷。

    - 校准模式：具备校准物校准、新鲜血校准以及人工校准模式。

    - 质控模式：具有 L-J、X-B 质控模式，能够自动绘制质控图。

    - 操作软件：提供原厂工作站软件，支持中英文操作，支持数据管理，可储存50万份以上的历史样本完整信息数据。

    - 报告打印：配高端打印机，中英文报告格式，可打印直方图、散点图、参

考范围等，包括多种打印模式和用户自定义模板。

    - 数据校正：具有HCT校正功能，实时自动校正全血CRP检测值。

    - 数据管理：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录，支持样本信

息回顾查询。

    - 单位制选择：支持自定义、中国、国际、美国、加拿大、荷兰、英国等单

位制选择，可自由设置。

    - 防抵死功能：采样针采用防抵死设计，有效防止采样针扎到试管底部造成吸样异常，保障吸样准确性。

    - 加样功能：采用精密注射器分配CRP抗体试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题。

    - 数据通信：支持双向 LIS数据传输，可与实验室信息系统进行通信的功能。

    - 排堵功能：仪器具有自动检测堵孔，自动排堵的功能。

    - 清洗功能：具备血细胞检测池清洗、CRP反应池清洗、采样针清洗及整机清洗等。

    - 维护功能：具备一键故障消除功能。

    - 人机交互：主机自带10.4英寸高清液晶触摸屏，可显示全部参数、4个散点图和3个直方图。

    - 报警功能：支持分类或形态异常报警,具备Flag 报警功能，支持自定义报警规则。

    - 可维护性：具备可视化试剂管理界面、仪器关键器部件状态检测以及仪器自

检功能。

    - 休眠功能：具有自动休眠和一键唤醒功能。

    - 质控与校准品：提供NMPA注册的原厂配套校准品和高、中、低水平质控品。

    - 尺寸：约360mm*450mm*495mm（宽*高*深）。

    - 重量：约32.5Kg。

    - 主要性能指标

| 参数 | 空白计数 （本底） | 重复性 （精密度）CV | 线性范围 | 携带污染率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | ≤ 0.2109/L | ≤2.0％ | (0.00～500)×109/L | ≤0.5％ |
| RBC | ≤ 0.021012/L | ≤1.5％ | (0.00～8.50)×1012/L | ≤0.5％ |
| HGB | ≤ 1g/L | ≤1.0％ | (0～250)g/L | ≤0.5％ |
| PLT | ≤10109/L | ≤4.0％ | (0～5000)×109/L | ≤1.0％ |
| HCT | ≤0.5% | / | (0.0～67.0)% | ≤0.5％ |
| MCV | / | ≤1.0％ | / | / |
| CRP | ≤0.2mg/L | ≤5.0％ | （0.2～320)mg/L | ≤0.5％ |

地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心B座10层
电话：0755-26989825

传真：0755-26746162

网址：www.dymind.com
声明：产品规格如有变化将不另行通知，请联系帝迈当地的销售代表