DH-8000（2台DH-800[MT7]CS）

全自动血液分析流水线技术白皮书

深圳市帝迈生物技术有限公司

概述

面对不断升级的临床需求和日益攀升的就医需求，帝迈生物推出“行云”系列全自动血液分析流水线DH-8000。该流水线搭载全自动血液分析仪DH-800CS系列，创新引入的AI 技术，针对血常规繁多的检测结果、报警信息、图形信息进行综合分析，并以图文的形式呈现血液疾病风险预警；可搭载全自动免疫分析仪DH-108T系列，可实现感染标志物CRP、SAA、PCT、IL-6等项目的检测， 为临床在感染性疾病诊疗过程中带来巨大的价值。支持扩展全自动样品处理系统、全自动糖化血红蛋白分析仪、全自动推片染色机、全自动血细胞形态学分析仪，实现自动质控、样本自动进样、自动检测、自动推染片、自动阅片、样本复检全流程解决方案。

    - 产品概述

全自动血液分析流水线由全自动样本处理系统级联全自动血细胞分析仪组成，可通过一管血可实现血常规与CRP、SAA项目联检，同时具有体液检测功能。其中，血细胞分析采用半导体激光、核酸荧光染色、鞘流阻抗法和流式细胞技术原理，通过对细胞粒子前向散射光、侧向散射光及荧光信号进行分析，实现白细胞五分类、未成熟粒细胞、有核红细胞、网织红细胞准确检测和异常细胞的筛查。

    - 轨道设计：采用立式三轨传输设计，输送轨道、进给轨道、回收轨道独立运行，提高标本运转率，防止堵塞现象。

    - 装载单元：一个单元可装载240个待检测样本，支持扩展5个单元，并支持循环不间断添加样本。

    - 卸载单元：一个单元可存放240个已检测样本，支持扩展5个单元。

    - 扫码缓冲单元：实现360º旋转自动扫描样本条码，自动识别样本类型和检测项目。

    - 控制系统：仅需一台计算机即可控制整套系统，整套系统搭载全中文操作系统。触摸屏操作，标配万向调节支架。

    - 流程控制与管理：可提供配套流程控制软件，具有复检规则设置、数据统计功能（包括假阴性、假阳性、复检率信息等）、复检信息管理等功能。

    - 进样模式：支持全自动进样、单管封闭进样、单管开盖进样，具备急诊随时插入功能，支持静脉全血和微量血同时全自动批量进样。

    - 智能复检：包括原模式重测（含故障重测和结果重测）；换模式重测（含自动追加重测和自动减项重测）；低值模式重测（WBC和PLT低值模式）；高值模式重测。

    - 在线质控：帝迈自主设计帝云平台系统，搭载实时在线网络质控系统，可提供室内和室间质量控制和管理，该平台同时具有实时的仪器功能监控和远程维护功能。

    - 预约自动开机：可根据科室流程个性化设置流水线自动开机时间，节省开机等待时间。

    - 系统组成

| 序号 | 模块 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪（DH-800CS系列） | 2套 |
| 2 | 单机进样单元RC-11（含轨道、柜体） | 2套 |
| 3 | 装载单元 | 套 |
| 4 | 卸载单元 | 套 |
| 5 | 扫码缓冲单元 | 套 |
| 6 | 流水线配套电脑 | 套 |
| 7 | 软件系统 | 套 |
| 8 | 配套试剂 | 套 |

- 全自动血细胞分析仪（2台DH-800[MT7]CS）

    - 检测原理

- 白细胞分类：半导体激光流式细胞术结合核酸荧光染色的多维分析技术

- RBC：鞘流阻抗法

- PLT：鞘流阻抗法、光学法（包括常规核酸荧光染色PLT-O、特异性核酸荧光染色法PLT-F)

- HGB：比色法结合SLS-血红蛋白法，采用环保型无氰试剂

- CRP/SAA：胶乳增强免疫散射比浊法

    - 检测项目：提供白细胞五分类、有核红细胞NRBC、网织红细胞RET、特定蛋白（CRP、SAA)、红细胞、血小板、血红蛋白、感染红细胞INR（%、#）、未成熟粒细胞IG（%、#）、未成熟血小板比率IPF、网织红血红蛋白含量RHE、体液细胞参数等参数，其中：

- 血细胞分析报告参数：39项

| 类别 | 参数 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 白细胞系（15项） | WBC | 白细胞数目 |
|  | Neu% | 中性粒细胞百分比 |
|  | Lym% | 淋巴细胞百分比 |
|  | Mon% | 单核细胞百分比 |
|  | Eos% | 嗜酸性粒细胞百分比 |
|  | Bas% | 嗜碱性粒细胞百分比 |
|  | Neu# | 中性粒细胞数目 |
|  | Lym# | 淋巴细胞数目 |
|  | Mon# | 单核细胞数目 |
|  | Eos# | 嗜酸性粒细胞数目 |
|  | Bas# | 嗜碱性粒细胞数目 |
|  | IG# | 未成熟粒细胞数目 |
|  | IG% | 未成熟粒细胞百分比 |
|  | NLR | 中性粒细胞与淋巴细胞比值 |
|  | PLR | 血小板与淋巴细胞比值 |
| 红细胞系（10项） | RBC | 红细胞数目 |
|  | HGB | 血红蛋白浓度 |
|  | MCV | 平均红细胞体积 |
|  | MCH | 平均红细胞血红蛋白含量 |
|  | MCHC | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
|  | RDW-CV | 红细胞分布宽度变异系数 |
|  | RDW-SD | 红细胞分布宽度标准差 |
|  | HCT | 红细胞压积 |
|  | NRBC# | 有核红细胞数目 |
|  | NRBC% | 有核红细胞百分比 |
| 血小板系（7项） | PLT | 血小板数目 |
|  | MPV | 平均血小板体积 |
|  | PDW | 血小板分布宽度 |
|  | PCT | 血小板压积 |
|  | IPF | 未成熟血小板比率 |
|  | P-LCR | 大血小板比率 |
|  | P-LCC | 大血小板数目 |
| 网织红系（7项） | RET# | 网织红细胞数目 |
|  | RET% | 网织红细胞百分比 |
|  | LFR | 低荧光强度网织红细胞比率 |
|  | MFR | 中荧光强度网织红细胞比率 |
|  | HFR | 高荧光强度网织红细胞比率 |
|  | IRF | 未成熟网织红细胞比率 |
|  | RHE | 网织红血红蛋白含量表达值 |

- 血细胞分析研究参数：≥50项

- 体液分析报告参数：7项

- 体液分析研究参数：11项

- 特定蛋白项目参数：5项，含CRP、Hs-CRP、FR-CRP、SAA、SAA / CRP

| 参数 | 中文名称 |
| --- | --- |
| CRP | 常规C-反应蛋白 |
| Hs-CRP | 超敏C-反应蛋白 |
| FR-CRP | 全程C-反应蛋白 |
| SAA | 血清淀粉样蛋白A |
| SAA/CRP | SAA与CRP比值 |

    - 检测图形

- 血细胞检测图形参数：可提供3个直方图、至少10个二维散点图、4个三维散点图

- 体液检测图形参数：可提供1个直方图、1个二维散点图、1个三维散点图

    - 检测通道：具有白细胞分类检测通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞检测通道、网织红细胞检测通道、红细胞/血小板检测通道、血红蛋白检测通道、特异性荧光染色PLT-F检测通道、CRP检测通道、SAA检测通道。

    - 网织红检测功能：采用核酸荧光染色及流式细胞技术，全自动网织红细胞定量检测，无需机外染色处理,提供高、中、低荧光强度网织红细胞比率及网织红细胞血红蛋白含量报告参数, 可对网织红细胞成熟度进行分类。

    - 有核红细胞检测：无需特殊通道进行有核红细胞检测，并能自动对白细胞细胞计数进行校正，同时可按需自定义选择有核红细胞检测。

    - 血小板检测：具备多种方法进行血小板的定量计数，包括鞘流阻抗法（PLT-I）和荧光染色法，荧光染色法又包括常规荧光染色法（PLT-O）和特异性荧光染色法（PLT-F）。

    - 微量全血预稀释：支持仪器自动打出稀释液，微量全血（末梢全血）与稀释液的配比为1：6，可进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和 CRP、SAA 检测。

    - 体液检测：具有全自动体液细胞计数功能，可对胸水、腹水、脑脊液和关节液/滑膜液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类，具有高荧光强度细胞数目参数，用以对肿瘤细胞进行提示。

    - 分析模式：≥20种，可提供CBC+DIFF(含CBC+DIFF+NRBC)、RET、PLT-F、CRP、SAA、CBC+DIFF+PLT-F、CBC+DIFF+RET、CBC+DIFF+ CRP （含CBC+DIFF+NRBC+CRP）、CBC+DIFF+ SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA、CBC+DIFF+RET+ CRP +SAA、SAA-4X等模式。

    - 模式切换：仪器主机面板具有CD、CD+C、CD+CS分析模式触摸式物理按键，同时具有开放（OPEN）、封闭(CLOSED)、自动（AUTO）进样模式物理按键，可实现常用模式快速切换。

    - 样本类型：支持静脉全血、微量全血（末梢全血）、预稀释、体液样本检测。

    - 进样模式：支持全自动进样、手动开放进样（开盖检测）、手动封闭进样（支持开盖和闭盖检测），具备急诊随时插入功能。

    - 微量全血进样：具有全自动微量全血封闭穿刺进样、混匀、检测功能，同时支持静脉全血和微量全血同时自动批量上机检测，静脉血和微量全血（末梢全血）分别采用两套不同的混匀系统，支持≥3家主流厂家生产的自动进样-微量全血采血管。

    - 分析速度：

| 分析模式 | 静脉全血（样本/小时） |
| --- | --- |
| CBC+DIFF | 220 |
| CBC+DIFF+NRBC | 220 |
| CBC+DIFF+RET | 166 |
| CBC+DIFF+RET+NRBC | 166 |
| CRP | 200 |
| SAA | 200 |
| CBC+DIFF+CRP | 200 |
| CBC+DIFF+NRBC +CRP | 200 |
| CBC+DIFF+SAA | 200 |
| CBC+DIFF+NRBC+SAA | 200 |
| CBC+DIFF+CRP +SAA | 120 |
| 体液模式 | 88 |

    - 自定义项目检测：具有RET检测通道灵活开/关及自由选择NRBC检测的设置功能。

    - SAA高值自动稀释重测：SAA检测值超出线性范围时，仪器可自动稀释并进行复检重测，从而获得更高的检测上限,检测过程无需人工干预。

    - 低值样本检测：具有专用低值检测模式，同一模式可同时实现低值白细胞与低值血小板检测，通过自动增加计数粒子数量来保证检测结果的准确性，可根据用户自定义设置的白细胞低值界限，自动实现对白细胞计数及分类复检重测。

    - 血小板解聚：具有针对EDTA依赖性血小板聚集样本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集，可自动加测光学法血小板，解聚效果详见测试评估报告。

    - 红细胞冷凝集解决方案：具备红细胞冷凝集样本自动处理功能，如遇重度（高效价）冷凝集样本，仪器可自动回退对样本试管进行加热温浴，温浴时间可调，实现全自动复检。

    - 样本用量

- 1）全血样本≤85μL

- 2）微量全血（末梢全血）样本

- CRP模式≤20μL

- CBC+DIFF模式≤27.5μL

- CBC+DIFF+RET、CBC+DIFF+CRP模式≤36.5μL

- CBC+DIFF+CRP+SAA、CBC+DIFF+RET+CRP+SAA模式≤40μL

- 3）预稀释样本≤20μL

- 4）体液样本≤85μL

    - 校准方式：血常规具备校准物校准、新鲜血校准、PLT-F校准以及人工校准方式。

    - 质控方式：血常规具有L-J、X-B浮动均值法及多规则质控模式，能够自动绘制质控图。

    - 人机交互：主机自带15.6英寸彩色液晶触摸屏，同时支持外接电脑操作，配套全中文操作软件。

    - 报告打印：可打印直方图、散点图、参考范围等，提供多种打印模式和用户自定义模板。

    - 自动温度调节：具备检测过程中自动调节合适反应温度的功能。

    - 自动校准功能：采用HCT动态校准技术，自动调用血常规检测结果校准CRP或SAA，使CRP或SAA检测结果保持与血清样本检测结果的一致性。

    - 采样针具有侧开孔防抵死功能，有效防止采样针扎到试管底部造成吸样异常，保障吸样准确性。

    - 试剂存储：具备特定蛋白检测抗体试剂冷藏仓，关机可持续保持制冷。

    - 数据通信：具有LAN网口和4个USB接口，支持HL7协议双向LIS数据传输。

    - 条码扫描：主机标配内置全自动360º旋转样本条码扫描功能，同时支持外接条码扫描枪。

    - 样本自动回退复检：自动进样器内轨标配异常样本回退功能，结合复检规则，可实现自动复检。

    - 参考范围：具有通用参考范围，根据性别、年龄的不同组合，默认提供不同人群参考范围的设定功能，同时支持自定义新增参考组。

    - 排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。

    - 自动维护：主机内置封闭的探头清洁液存放仓位，仪器可按照预约时间定时进行全自动管路清洗与关机保养维护。

    - 结果可疑性报警提示：具有原始细胞、未成熟粒细胞、异常淋巴细胞、反应性淋巴细胞、红细胞凝集、感染红细胞以及血小板聚集等报警信息。

    - 数据存储：2台仪器主机至少可存储40万条样本数据。

    - 休眠功能：具有自动休眠和一键唤醒功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待时间可自定义设置，可设置时长达120分钟。

    - AI智能辅助分析：具有针对检测结果的AI智能分析功能，可通过图文的形式提供疾病风险预警信息、分析详情及诊疗方向建议等。

    - 质控品：可定期提供原厂配套的NMPA（即原CFDA）注册高、中、低值全套质控品，包括血常规（满足白细胞、红细胞、鞘流阻抗法血小板和荧光染色法血小板）质控、网织红质控、体液质控品等，不同质控品中包含不同报告项目，可按检测项目需要使用，更节省使用成本。

    - 校准品：具有原厂配套的NMPA（即原CFDA）注册校准品，同一管校准品可提供多个校准项目，至少包含RBC 、WBC 、HGB 、PLT （PLT-I\PLT-O）、HCT、MCV项目，更节省使用成本。除此还提供体液、RET、PLT-F等单独项目的校准品，以满足客户的各种需求。

    - 试剂管理：具有试剂更换缓冲系统，仪器自动提醒试剂更换，无需手动停机也可更换试剂，同时可自动感应识别染液试剂，更换方便。

    - 配备断电保护装置，保障仪器不受突然断电损害。

    - 气源：具有配套的外接气源装置，为分析仪器提供动力支撑。

    - 主机工作环境：环境温度范围15°C~32°C、相对湿度范围30% ~85%、大气压力范围70KPa~106KPa。

    - 主要性能指标

| 参数 | 空白计数（本底） | 精密度（CV） | 线性范围 | 携带污染率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | ≤ 0.110^9/L | ≤2.5％ （＞4.5×10^9/L 时) | (0.00～500)×10^9/L | ≤1.0％ |
| RBC | ≤ 0.0210^12/L | ≤1.5％ | (0.00～8.60)×10^12/L | ≤1.0％ |
| HGB | ≤ 1g/L | ≤1.0％ | (0～260)g/L | ≤1.0％ |
| PLT | ≤310^9/L | PLT-I检测：≤4.0% （＞100×10^9/L 时) PLT-F检测：≤5.0％ (20-100×10^9/ L 时)； ≤2.5%(＞100×10^9/L 时) | (0～5000)×10^9/L | ≤1.0％ |
| HCT | / | / | (0-75)% | ≤1.0％ |
| RET% | / | / | (0-30)% | / |
| RET# | / | / | (0.00～0.8)×10^12/L | / |
| WBC-BF | ≤0.001×10^9/L | ≤30% | (0.000～10.000) ×10^9/L | ≤0.3% |
| RBC-BF | ≤0.003×10^12/L | CV≤40%或R≤0.007×10^12/L | (0.000～5.000) ×10^12/L | ≤0.3% |
| TC-BF# | ≤0.001×10^9/L | ≤30% | （0.000~10.000）×10^9/L | ≤0.3% |
| CRP | / | ≤4.0％ | (0.2～320)mg/L | ≤0.5％ |
| SAA | / | / | (3.0～400)mg/L | ≤0.5％ |

地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心B座10层
电话：0755-26989825

传真：0755-26746162

网址：www.dymind.com
声明：产品规格如有变化将不另行通知，请联系帝迈当地的销售代表